FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

( A renseigner AVANT la mission / Fill before the cruise )

### PARAMETRES CONCERNES / PROJECT TITLE
(1 ligne par paramètre / 1 line per parameter)
(Indiquer en premier le numéro du paramètre / Firt indicate the number of the parameter)

193	N2O	Nitrous oxide

### OPERATION & CAMPAIN

BIOSOPE

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

Vertical distribution and pool size of N2O

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom /name | # adresse /address | # Téléphone/Phone | # fax /fax number | # mél /email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Farías Laura | # B. Universidatio s/n. Cabina 7. Concepcion. Chile | # 56-41-203585 | # 56-41-239900 | # lfarias@profc.udec.cl |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT

Vertical distribution and pool size of N2O in the water column. Vertical distribution of dissolved N2O in the  water column will be measured,  in order to infer together with other oceanographic variables and processes,  the origin of N2O along a latitudinal gradient.

(A compléter APRES la mission / Fill before the end of the cruise or after the cruise )

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETER DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Samples for N2O will be  collected in headspace vials with gastight screw caps. A clean Tygon tube will be used to rise and fill each sample vial from the bottom, allowing at least three sample volumes to overflow and displace all bubbles in the process. Each sample will be immediately poisoned with 50 L of saturated Hg2Cl; headspace is made by introducing ultra-pure helium gas through the septa.

The N2O analysis will  achieved by the equilibration of sea water with the helium headspace in the vial, followed by an analysis of the headspace with a gas chromatograph (Varian model 3380) outfitted with a 63Ni electron capture detector held at 350°C. Separation will achieved on a 3 m molecular column, kept at 60°C, using an ultra-high purity 5% mixture of CH4_Ar as a carrier. The measurement will  calibrated with standard gas mixtures (Scotty II) of 0.1 and 1 ppm supplied by Althech. The dissolved N2O concentration is recalculated from the headspace gas concentration using the temperature and salinity-dependent partitioning coefficient (Weiss and Price, 1980).

| - Instrument (si besoin) | - Paramètres | Méthode | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| GC-ECD | Dissolved N2O | Gas chromatography | Stock (discrete) |

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

Discrete samples taken  from CTD-rossete

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

The method is linear to more than 300 nM. The coefficient of variation of the dissolved N2O measurements of 3 replicates by depth is < 3%. The average precision is  always better than 1% (at the  level).

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données / file name

Afin de lever le doute ou toute confusion dans le cas de paramètres identiques, spécifier aussi l’appareil ou la méthode.

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

Noms et abréviations utilisées:

N2O     	Nitrous oxide

### RESULTATS PRELIMINAIRES

### REFERENCES

Weiss, R.F & B.A. Price.  Nitrous oxide solubility in water and seawater.  Mar.Chem., 8:  347-359, 1980.

Mcaullife, L.  GC determination of solutes by multiple phase Equilibration. Chem. Technol.,1:  46-51, 1971.